## Slide 1: Skúsenosti s verifikáciou IMRT plánov vo FN Nitra
Mgr. Marcel Hanula, Ing. Anton Krkošek

## Slide 2: Úvod
IMRT (Step and shoot) – vo FN Nitra od r. 2013, ožarujú sa: krčné nádory, prostata, nádory mozgu
Elekta Synergy 6/18 MeV X + XVI
verifikácia IMRT plánov - oktogonálny fantóm OCTAVIUS + PTW 2D-ARRAY

## Slide 3: Postup
QA plán, export 2D dávkovej matice z TPS XiO do Verisoftu (PTW)
Nastavenie fantómu OCTAVIUS na stole v ožarovni, zapojenie meracej aparatúry
Krížová kalibrácia centrálnej ionizačnej komory (pred každým meraním)
Zmeria sa dávková distribúcia v jednej rovine pomocou 2D-ARRAY
Vyhodnotenie – porovnajú sa vypočítaná a nameraná dávková distribúcia – 2D gamma analýza

## Slide 7: OCTAVIUS
materiál = polystyrén, hustota = 1,04 g/cm3
OCTAVIUS tvoria 2 fantómy – CT fantóm a LINAC fantóm
tieto dva fantómy sa líšia spodnou časťou (vrchná časť je spoločná)

## Slide 8
2D-ARRAY má nižšiu odozvu pri ožarovaní zospodu – to sa kompenzuje tým, že LINAC fantóm má vo vnútri dutinu, zatiaľ čo CT fantóm dutinu nemá (je o 2,5 kg ťažší)

## Slide 9: Základné parametre 2D-ARRAY
2D matica kubických ionizačných komôr (27 x 27 = 729)
rozmer komôr: 0,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm (0,125 cm3)
vzdialenosť medzi stredmi komôr = 1 cm

## Slide 10: Verisoft Merge – plné pokrytie radiačného poľa

## Slide 12: Štandardné nastavenia
3 mm DTA (Distance To Agreement)
3% odchýlka dávky relatívne k maximálnej nameranej dávke
ignorovať body s dávkou menšou ako 30% maximálnej nameranej dávky

## Slide 13
Chart: 2 mm / 2%
| <30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Četnost | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7

## Slide 14
Chart: 3 mm / 3%
| <30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Četnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 30

## Slide 15
Chart: 4 mm / 4%
| <30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
Četnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50

## Slide 16: Potenciálne zdroje neistôt
Plánovací systém XiO neberie do úvahy pacientsky stôl a jeho absorpčnú schopnosť
Uhlová závislosť 2D-ARRAY
rozmer ionizačných komôr

## Slide 17: Ďakujem za pozornosť