## Slide 1: CouchGuard Systém na detekciu ožarovania pacienta cez kovové časti ožarovacieho stola
Bednář, V.
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 2: EBRT a externý materiál
Každý prídavný materiál, cez ktorý vstupuje žiarenie do pacienta, a nie je započítaný v ožarovacom pláne, ovplyvňuje dávkovú distribúciu
Problematické sú predovšetkým kovy, ktorých absorpcia je vysoká a ich korektné zahrnutie do ožarovacieho plánu nie je jednoduché
Všeobecne sa odporúča kovovým častiam sa vyhnúť
Masívne kovové časti obsahujú aj niektoré ožarovacie stoly
V prípade neindexovaných stolov je navyše poloha pacienta voči týmto častiam rôzna
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com
Čo s tým???

## Slide 3: Ako sa vyhnúť kovovým častiam
Karbónový IGRT Couch top ;)
Dôvera v schopnosti rádiolog. technikov
„Zakázané uhly“ s veľkou rezervou
Prísne tolerančné tabuľky polohy stola
Systém detekcie žiarenia cez kovové časti
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 4: Detekcia žiarenia cez kovové časti
Triviálna úloha (?), stačí parametrizovať kovové časti stola, poznať tvar zväzku žiarenia, polohu stola, gantry a kolimátora, nájsť prienik...
...lenže...
...ako to všetko zistiť, spočítať...?
A pokiaľ možno v reálnom čase...
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 5: Získavanie súradníc z Clinacu
Väčšina potrebných údajov je zobrazená v 4DITC
Do originálneho softvéru zasahovať nemôžeme, ale Windows nám toho prezradí dosť
Windows funkcia SendMessage() s parametrom WM_GETTEXT
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 6: Detekcia prieniku
Rozdelenie kovových častí na kvádre
Možnosť žiarenia cez kovové časti stola – pokiaľ je efektívny bod zdroja žiarenia nad rovinou stola, nemusíme testovať
Transformácia súradníc stola, gantry, kolimátora – jednoduché lineárne posuny a rotácie v 3D
Detekcia prieniku – zjednodušenie situácie priemetom z 3D na 2D (využívame, že zväzok žiarenia je divergentný) -> hľadanie prieniku dvoch konvexných 2D polygónov
Ak existuje priamka, pri ktorej jeden polygón leží „nad“ a druhý „pod“ touto priamkou, polygóny sa navzájom neprekrývajú
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 7: Zobrazenie výsledku
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com
Stôl v základnej polohe
(zmena kliknutím)
Všetko v poriadku
Otočený stôl
Aktuálna poloha je OK
Nie je natiahnutý žiadny plán
Pozor, možný problém!

## Slide 8: Softvérové riešenie
Vývojové prostredie Visual C++ 2005 Express
  Free licencia
  Jazyk C++ (C++/CLI)
  .NET framework 3.5 (na stanici 4DITC je už nainštalovaný)
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com
Užívateľské rozhranie
  Jednoduchosť, intuitívnosť a prehľadnosť
  Zdanlivá integrácia do 4DITC
  Zobrazenie pri aktívnej 4DITC, skrytie pri ostatných aplikáciách (RT Chart, Time Planner...)
  Okno 4DITC ostáva aktívne aj po kliknutí na okno CouchGuard

## Slide 9: Záver
Systém CouchGuard používame od júla tohto roku
Funkčný, stabilný
Rádiologickí technici hodnotia pozitívne
Viacero zachytených prípadov žiarenia cez kov, ktoré by ináč neboli odhalené
Náklady
  softvér 0,00 EUR bez DPH
  hardvér 0,00 EUR bez DPH
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com

## Slide 10: Ďakujem za pozornosť
Svet zdravia, a.s., Pracovisko radiačnej onkológie Rimavská Sobota, www.radioterapia.szm.com