## Slide 1
3. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
Trenčín, 13.-14. 5. 2016
Lojko D.
Ligačová A.
Bolješíková E.
Šandorová M.
Pleško M.
www.ousa.sk
Technika CSI v podmienkach OÚSA (2013 – 2015)
- technická časť -

## Slide 2: Ožarovanie kraniospinálnej osi (CSI)
Jedna z najkomplexnejších špeciálnych ožarovacích techník
Technická náročnosť je spôsobená veľkosťou ožarovaného objemu a limitáciou veľkosti ožarovacieho poľa linaku
Potreba viac izocentier (neizocentrické nadpájanie polí)
Variabilita používaných ožarovačov (linak, tomoterapia, protóny...)
Variabilita používaných RT techník (3D CRT, IMRT, VMAT)
Variabilita polohovania (prone/supine) a fixácie pacienta

## Slide 3
Príprava pacienta na OÚSA
Poloha na chrbte, termoplastická maska +/– evakuačná podložka
Malé nespolupracujúce deti (celková anestéza)
Plánovacie CT (rezy á 3mm, bez KL)
Zakreslenie ožarovacieho objemu (celá CS os po S2/S3)
Využitie fúzií s MRI (origo)
Zakreslenie OAR: šošovky, optické nervy, chiazma, mozgový kmeň, kochley, pažerák, štítna žlaza, srdce, obličky

## Slide 4
Do roku 2013
  Plánovací systém Oncentra Masterplan
  3 DCRT, fixné polia, pevné kliny
  Miecha - SSD nastavenie (120cm – 130cm)
  Boost na lôžko TU – 2 klinové polia
  Nehomogénne pokrytie PTV, hot-spoty, nemožnosť šetriť niektoré OAR
Od roku 2013
  Plánovací systém Eclipse
  Dynamické MLC
  Miecha - izocentrické nastavenie
  Boost na lôžko TU – IMRT
  Homogénnejšie pokrytie PTV, redukcia hot-spotov
  Lepšie šetrenie niektorých OAR
  Jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie pacienta (bez VRT posunu stola)
Plánovanie CSI na OÚSA

## Slide 5
Voľba izocentier
Izocentrum 1
  V oblasti krku
  Snaha umiestniť čím viac kaudálne a dorzálne
  Limitácia veľkosti kolimátora X2, Y2 (20cm)
Izocentrum 2
  Kaudálny posun od IZO1 (20-30cm)
  LAT a VRT zostáva nezmenené
  Izocentrum 3
  Kaudálny posun od IZO2 (20-30cm)
  LAT a VRT zostáva nezmenené

## Slide 6
Geometria ožarovacích polí
Oblasť mozgu a C miechy (do úrovni ramien)
  2 izocentrické latero-laterálne 6MV polia
  Rotácia kolimátora cca 5°-10° (divergencia)
  Dynamické MLC
  Homogenizácia poľa a šetrenie OAR
Oblasť miechy:
  1-2 priame dorzálne 6/18MV polia
  Ožarovací stôl 90°, kolimátor 90°
  Uhol gantry aby hrana poľa kopírovala divergenciu susedných polí
  Separácia neizocentricky nadväzujúcich polí
  Dynamické MLC

## Slide 7
Tvarovanie polí pomocou dynamického MLC
Pohyb MLC
Fluencia

## Slide 8
Plán CSI “A” & “B”
Ožarovanie kraniospinálnej osi v 2 krokoch
Minimalizácia možnosti predávkovania resp. poddávkovania v oblasti neizocentrického nadpájania dvoch polí (set-up error)
Dodržanie príslušnej separácie týchto polí (cca 2mm)
Zmena veľkosti naväzujúcich polí v oblasti spinálneho kanála v kranio-kaudálnom smere o cca 2cm
Izocentrá zostávajú rovnaké

## Slide 9
Plán “C“ – boost na lôžko TU
5-6 polí IMRT – 6MV
Optimalizácia s ohľadom na dávky z krokov “A” a “B”
Limity na OARs zo sumy plánov “A” + “B” + “C”

## Slide 10
Výsledný sumárny plán CSI (36Gy)

## Slide 11
Výsledný sumárny plán CSI (20Gy)

## Slide 12
Dozimetrické limity na kritické štruktúry
šošovky < 5Gy
moz. kmeň < 54 Gy
kochlea < 46 Gy
miecha < 42 Gy

## Slide 13
Výsledný sumárny plán CSI - DVH

## Slide 14
Variácie plánov CSI
dieťa
2x IZO
miecha 1 pole 6MV
adolescent
2x IZO
miecha 2 polia 6MV
dospelý
3x IZO
miecha 2 polia 18MV

## Slide 15
Verifikácia jednotlivých polí - Epiqa
mozog
miecha
IMRT boost TU

## Slide 16
Verifikácia nadpájania/separácie polí - film
film
profil
dávka

## Slide 17
Verifikácia nastavenia pacienta na urýchľovači

## Slide 18: Záver – technická časť
Jednoduchšie, rýchlejšie nastavenie a ožiarenie pacienta
Časovo náročnejšie plánovanie
Homogénnejšie pokrytie PTV (zakrivenie chrbtice)
Možnosť vyhnúť sa “hot-spotom”
Lepšie šetrenie niektorých rizikových štruktúr
Nutná dozimetrická verifikácia
Perspektívne zlepšenie RT techniky na OÚSA – technika VMAT
Protóny...???

## Slide 19
3. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
Trenčín, 13.-14. 5. 2016
Lojko D.
Ligačová A.
Bolješíková E.
Šandorová M.
Pleško M.
www.ousa.sk
Technika CSI v podmienkach OÚSA (2013 – 2015)
- klinická časť -

## Slide 20: CSI: kraniospinálne ožiarenie
veľkoobjemové ožiarenie
indikácia: nádory s rizikom šírenia sa likvorovými cestami
  PNET tumory
  Meduloblastómy
    šírenie spinálnou cestou: 11–43 %
    šírenie hematogénne: cca 4 % (skelet, hepar, KD a LU)
  Ependymómy
  Pinealoblastómy
  Germinatívne nádory
  Nádory chorioidálneho plexu

## Slide 21: Meduloblastóm – najčastejší nádor CNS u detí
10–20 % všetkých mozgových nádorov
cca 40 % infratentoriálnych TU (najčastejšie vyrastá z vermis cerebelli)
rádio, – chemosenzitívny nádor
Liečba
  protokoly medzinárodných odborných spoločností (SIOP, COG, CCG a CCLG)
  chirurgický výkon: dôležitá je jeho radikalita
  CHT/RT: podľa stanoveného stupňa rizika (vysoké/štandardné)

## Slide 22: Súbor pac OÚSA: CSI (r. 2013–2015)
n 16 pac
– 10 pac (3–14 r)
– 6 pac (24–34 r)
OP deti: radikálna resekcia (4x)
subtotálna resekcia (5x)
bez histológie – zavedený VP shunt (1x)
OP dospelí: radikálna resekcia (1x)
subtotálna resekcia (5x)

## Slide 23: Súbor pac OÚSA: CSI (r. 2013–2015)
histológia deti: meduloblastóm (7x)
ependymóm (1x)
PNET (1x)
bez histológie: th. ako germinóm (1x)
histológia dospelí: meduloblastóm (3x)
PNET (2x)
pinealoblastóm (1x)

## Slide 24: Terapia dospelí CSI: OÚSA (r. 2013–2015) – 6 pac
konvenčná frakcionácia: á 1,8/2,0 Gy
5 pac: mozog+miecha TD 30,6– 36 Gy
origo (boost) TD 54–56 Gy
  4 pac sólo RT (1 pac po RT absolvovala adjuvantnú CHT: 2x CCNU + cDDP + VCR, pokračovanie v ďalšej CHT odmietla)
  1 pac RT konkomitantne s CHT (2x VCR: ezofagitída, leukopénia 1,25)
1 pac: nedokončil RT (odmietol pokračovanie po II. kroku)
  mozog+miecha TD 14,4 Gy/origo (boost) TD 44,4 Gy

## Slide 25: Terapia deti CSI: OÚSA (r. 2013–2015) – vysoké riziko (SJMB 3/97): 5 pac
frakcionácia: 1,25/1,5/1,66/1,7/1,8/2,0 Gy
mozog+miecha TD 36–39,6 Gy
origo (boost) TD 54–55,6 (56) Gy
5 pac: CHT (VCR, cDDP, cyclofosfamid, Temodal)
  po OP (cyclofosfamid: 4 pac/VCR: 1 pac): 5 pac
  počas RT (Temodal 75–88 mg/m2 p.o. ): 4 pac
  po ukončení RT (6 týždňov) pokračovanie v CHT:
(4x VCR + cDDP + cyclofosfamid): 5 pac

## Slide 26: Terapia deti CSI: OÚSA (r. 2013–2015) – štandardné riziko (CCG A 9961): 3 pac
mozog+miecha TD 23,4 (23,2) Gy/25 Gy
origo (boost) TD 54 (53,2) Gy/44,5 Gy
1 pac: sólo RT
2 pac: CHT (VCR + cDDP + CCNU)
  po OP: RT konkomitantne s CHT:
(8x VCR 1,5 mg/m2/týždeň)
  po ukončení RT (6 týždňov) pokračovanie v CHT:
(8x VCR + cDDP + CCNU)

## Slide 27: Terapia deti CSI: OÚSA (r. 2013–2015) – relaps v spinálnom kanáli: 2 pac
1 pac (r. 2010): prim. origo (mozog/ependymóm Gr.III) TD 59,4 Gy
  03/2014 relaps (1x): progr. zbytkového TU v oblasti ZJ, st.p. OP + CHT
  04/2015 relaps (2x): spin.kanál,st.p.CHT, RT: TD 34,2 Gy
  11/2015 relaps (3x): progr. zbytkového TU v oblasti ZJ
1 pac (r. 2012): prim. origo (mozog/germinóm)TD 55,8 Gy
  06/2013 relaps (1x): spin. kanál, st.p.CHT, RT: TD 30 Gy
  10/2014relaps(2x):mozog+miecha, st.p. CHT, doplnková RT: mozog +miecha v TD 12,6 Gy

## Slide 28: Toxicita CSI OÚSA (r. 2013–2015) – dospelí (6 pac)
akútna
  mierna únava
  ezofagitída
  laryngitída, tracheitída
  alopécia
  rádiodermatitída (RD) I.st.: hlava, uši – chrupavka, boltce
  hematologická toxicita: leukopénia, trombocytopénia
  sóor v D.Ú. (kortikoterapia)

## Slide 29: Toxicita CSI OÚSA (r. 2013–2015) – deti (10 pac)
akútna
  mierna únava
  bolesti hlavy (občas)
  ezofagitída
  alopécia
  rádiodermatitída (RD) I–II.st.: hlava, krk, uši – chrupavka, boltce, oblasť za ušami, oblasť chrbtice
  GIT toxicita: nauzea, zvracanie, hnačka
  hematologická toxicita: leukopénia, trombocytopénia

## Slide 30: Zhodnotenie liečby 04/2016: OÚSA (CSI) – dospelí (6 pac)
remisia (3 mes–2 r): 2 pac – bez významnej neurologickej symptomatológie
relaps (3 mes–3 r): 4 pac (2x exitus)
  spinálny kanál (po 3 r): paliat. CHT
  origo + spinálny kanál (po 1,5 r): paliat. CHT
  spinálny kanál (po 6 mes) + zhoršenie klin.stavu: paliat. RT na CS os do tolerančnej TD miechy – iniciálne odmietol dokončenie CSI (2 týždne po RT pac exitoval)
  osseálne MTS (po 3 mes): paliat. CHT (po 4. kúre pac exitoval)

## Slide 31: Zhodnotenie liečby 04/2016: OÚSA (CSI) – deti (10 pac)
remisia/stabilizácia (7 mes–2,5 r): 7 pac
  5 pac: bez významnej neurologickej symptomatológie
  2 pac: pretrváva neurologické postihnutie (bolo už pred RT): pravostranná hemiparéza, neocerebelárny sy, motoricko–senzitívna polyneuropatia na DK, zmiešaná kvadruparéza v prevahe vľavo, lézia n.VI vľavo, centrálna lézia n.VII vľavo
relaps/progresia (8 mes–5 r): 3 pac (2x exitus)
  1 pac (po 5 r): origo a spin. kanál – st.p.OP, st.p.RT, st.p. paliat. CHT – t.č. 3. línia CHT
  2 pac (po 8 mes): spin. kanál a origo: st.p.CHT, st.p.RT

## Slide 32: Zhodnotenie liečby 04/2016 OÚSA (CSI): – sumár
prežívanie bez relapsu vs s relapsom
  deti 10/7 (70 %) vs 10/1 (10 %)
  dospelí 6/2 (33,3 %) vs dospelí 6/2 (33,3 %)
exitus
  deti 10/2 (20 %)
  dospelí 6/2 (33,3 %)
lepšie bezrelapsové prežívanie u detí vs dospelí
CSI-IMRT:
  lepšie šetrenie zdravých tkanív a orgánov (zníženie TD na kochley, mozgový kmeň, temporálne laloky, ušné boltce)
  zníženie akútnej a neskorej toxicity

## Slide 33
Ďakujeme za pozornosť
www.ousa.sk
3. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
Trenčín, 13.-14. 5. 2016