## Slide 1: in vivo DOZIMETRIA RF ivd2 FIRMY Sun Nuclear
Bratislava, 16.-17.5.2014
G. Králik, D.Lojko
Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 2
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
V rámci upgrade in vivo dozimetrie pre celotelové ožarovanie pacientov s leukémiou pred transplantáciou kostnej dreni bola zakúpený na OÚSA nový súbor polovodičových detektorov fy Sun Nuclear - 8 ks QED typu 1115000 (z jednej strany ploché pre lepšiu priľnavosť ku koži) so zabudovanou build-up čiapočkou pre merania žiarenia s energiou 6 – 12 MeV.

## Slide 3
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 4
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 5
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 6
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
Na pracovisku bola zhotovená doska pre kalibráciu jednotlivých polovodičov i relatívne overenie stability podobná ako sa používala na systéme AM6 fy PTW. Dozimetre boli kalibrované podľa klasického manuálu pomocou ionizačnej komory typu Farmer pre energiu 6MeV brzdného žiarenia pre pole 10x10 cm2 v SSD 100 cm pre rôzny dávkový príkon.

## Slide 7
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
Ďalej boli urobené merania faktorov pre rôzne veľkosti poľa, pre uhlovú závislosť, pre umiestnenie dozimetra na vstupe fantómu, vo vnútri fantómu a na výstupe žiarenia z fantómu porovnávané s meraniami pomocou ionizačnej komory. Zisťovala sa i vhodnosť (nevhodnosť) použitia týchto polovodičov pre meranie vstupných polí s energiou 18 MeV.

## Slide 8
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 9
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
Ventral |  |  | 
 | Farmer 65G | PTW | Dioda 5
300MU | RW3 Dmax | IK + mosadz | na povrchu
DR300 | D (mGy) | D (mGy) | D (mGy)
 | 749,6 | 815 | 753
 | 749,6 | 814,5 | 754
 | 749,4 | 814,6 | 753
 | 749,5 | 814,7 | 753
priemer: | 749,525 | 814,7 | 753,250
Korekcia |  | 0,920 | 0,995

## Slide 10
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 11
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 12
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 13
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 14
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 15
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
Záver:
* Prechod na nový dozimetrický systém bol bezproblémový
Mosadzná Build up čiapka na IK na vstupnej strane
nepotrebuje korekciu.
Na výstupnej strane ( u dorzálneho poľa) používame pre
ochranu IK gumený návlek, je potrebná korekcia nameranej
hodnoty aj u diódy

## Slide 16
Bratislava, 16.-17.5.2014
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016
Ďakujeme za pozornosť