## Slide 1: Zaťaženie pracovníkov pri použití laserov fy LAP laser
Bratislava, 16.-17.5.2014
G. Králik, Ľ. Juchová,M.Chrenková
Ústav klinickej fyziky SZU a OÚSA, Úrad verejného zdravotníctva SR
www.ousa.sk
Trenčín 13.-14.5.2016

## Slide 2
Pre správne nastavenie pacienta pre aplikáciu rádioterapie sa využíva sada optických zariadení s neionizujúcim žiarením. Najčastejšie sa využívajú 2 bočné krížové laserové zameriavače a jeden pozdĺžny čiarový laserový zameriavač so zeleným (vlnová dĺžka 532nm) alebo červeným (vlnová dĺžka 635nm) lúčom.

## Slide 3
  Nastavenie pacienta pomocou laserov

## Slide 4
Používané lasery firmy LAP

## Slide 5
Technické parametre laserov

## Slide 6
V praxi je dodávaná výrobcom ožarovacieho zariadenia ako príloha a skúsenosť ukazuje, že sa jej nevenuje veľká pozornosť ani v zahraničí na popredných pracoviskách. Zariadenia sú však podľa výkonu (< 1mW) zaradené do triedy 2 a vzťahuje sa na ne Nariadenie vlády 407/2007. Vzhľadom na možné poškodenie zraku pracovníkov, požiadali sme Úrad verejného zdravotníctva SR o previerku našich pracovísk, kde sa využívajú lasery.

## Slide 7
Podľa nariadenia vlády SR d. 41012007 Z. z.
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému
optickému žiareniu je limitná hodnota expozície
oka laseru pre dlhú dobu expozície v rozsahu
400 až 700nm 384µW v prepočte na priemer
zrenice oka 7mm.

## Slide 8
Stanovený pracovný postup pri práci s laserom nevylučuje
pohľad technika alebo pacienta do priameho zväzku
Laserového lúča, preto sa meralo priame žiarenie na výstupe
zdroja ako i na mieste pracovníka pri nastavovaní pacienta.
Vykonalo sa aj meranie priameho lúča prechádzajúceho cez
okuliare, aby sa zistila účinnost' ochranných okuliarov.
Súlad alebo nesúlad so špecifikáciami podľa nariadenia
vlády SR č. 41012007 Z. z. sa posudzoval podľa
metodickej smernice MSA-L/04 (SNAS, Bratislava 2009).

## Slide 9
P [W] – výkon optického žiarenia lasera
Merané parametre:

## Slide 10
Merač laserového žiarenia OPHIR typ NOVA II, vyr. číslo 232268, sonda 3A-SH, výr. číslo 236310, výrobca OPHIR OPTOTRONICS, Izrael. Merací pristroj je majetkom UVZ SR.

## Slide 11
Stanovený pracovný postup pri práci s laserom
nevylučuje pohľad technika alebo pacienta
do priameho zväzku laserového lúča, preto sa
meralo priame žiarenie na výstupe zdroja ako i
na mieste pracovníka pri nastavovaní pacienta.
Vykonalo sa aj meranie priameho lúča
Prechádzajúceho cez okuliare, aby sa zistila
účinnost‚ ochranných okuliarov.

## Slide 12
Súlad alebo nesúlad so špecifikáciami podľa nariadenia vlády SR č. 41012007 Z. z. sa posudzoval podľa metodickej smernice MSA-L/04 (SNAS, Bratislava 2009).

## Slide 13
Merač laserového žiarenia OPHIR typ NOVA II a sonda 3A-SH overená Slovenským metrologickým ústavom, Bratislava - Centrum termometrie, fotometrie a rádiometrie, Laboratórium optickej rádiometrie 17.3.2015. Doba platnosti' overenia: do 17.3.2018.
Údaje o overení skúšobných zariadení:

## Slide 14
Meranie laserového žiarenia sa vykonalo
v Onkologickom ústave sv. Alžbety na
Heydukovej ulici č.10 v Bratislave za účelom
objektivizácie laserového žiarenia na štyroch
laserových pracoviskách Kliniky radiačnej
onkológie. Na laserových pracoviskách sa
používa laser ASTOR model green a APOLLO
model red (výrobca LAP GmbH Laser
Aplikationen, Nemecko).
Popis miesta merania:

## Slide 15
ASTOR:
DPSS laser model green:
vlnová dĺžka 532nm, výkon do 1mW, rozbiehavosť lúča v 4m < 1mm.
APOLLO:
diódový laser model red: vlnová d
ĺžka 635nm, výkon do 1mW, rozbiehavosť lúča v 4m < 1mm
Technické parametre laserov:

## Slide 16
Meranie laserového žiarenia sa vykonalo pri umelom osvetlení, ktoré bolo pred meraním v prístroji vynulované. Meral sa priamy lúč krížového lasera na kryte lasera a priamy lúč krížového lasera na pozícii rádiologického technika. Pri meraní na pozícii laserového technika bol vždy druhý krížový laser vypnutý
Podmienky merania:

## Slide 17
Podmienky merania:

## Slide 18
Časový priebeh lúča:

## Slide 19
Výsledky merania: Simulátor

## Slide 20
Výsledky merania: Kobalt

## Slide 21
Výsledky merania: Clinac 2100 CD

## Slide 22
Výsledky merania: Clinac 600 CD

## Slide 23
Namerané hodnoty na mieste pracovníka boli
v rozsahu 100 - 120μW, na mieste krytu
180 - 290μW (pri použití dioptrických okuliarov
120μW). Z výsledných hodnôt je zrejmé, že
namerané hodnoty priameho lúča a
prechádzajúceho cez okuliare sú v súlade
s limitnou hodnotou expozície oka laserovým
žiarením pre dlhú dobu expozície
a nevyžadujú špeciálne okuliare.
Záver:

## Slide 24
Ďakujem za pozornosť