## Slide 1
Univerzitná nemocnica Martin a JLF UK Martin
Onkologické centrum
Obrazom navigovaná rádioterapia
zhubných nádorov hlavy a krku v praxi
E. Hajtmanová, P. Murín, Z. Záborská I. Kinclová

## Slide 2
Obrazom riadená rádioterapia – Image Guided Radiotherapy (IGRT) je najnovším trendom pre zvýšenie presnosti a správnosti v oblasti radiačných odporučení.
IGRT je integrálnou súčasťou konformných ožarovacích techník IMRT, VMAT...
Konformná rádioterapia je štandardom kuratívnej liečby zhubných nádorov hlavy a krku.
Brown et al, Radiother Oncol, 2015
Pre liečbu žiarením zhubných nádorov hlavy a krku je charakteristická polohová variabilita medzi jednotlivými frakciami v kombinácii s anatomickými zmenami počas liečby žiarením.
Polohové zmeny koriguje obrazová navigácia ožarovacieho procesu.
Anatomické zmeny v ožarovanej oblasti koriguje preplánovanie.
Schwartz et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2012

## Slide 3
Základom praktickej realizácie konformných ožarovacích techník je kvalitná a jednoducho reprodukovateľná imobilizácia.
Imobilizácia garantuje interfrakčnú reprodukovateľnosť
polohy pacienta a udržanie stabilnej polohy počas
jednotlivých frakcií žiarenia.
Nízkotaviteľná 5 bodová maska
Posicast, Posifix Standard,
Timo Headrests, Kneefix, Feetfix,
Shoulder Support Cushion
f. CIVCO

## Slide 4
Imobilizácia skusovým blokom stabilizuje polohu
hlavy a dolnej čeľuste
Precise Bite™ Patient Re-Positioner
CIVCO

## Slide 5
Imobilizácia skusovým blokom -
upraveným vzduchovodom
Imobilizácia odliatkovým -
silikonovým blokom

## Slide 6
IGRT verifikácia – obrazová navigácia - geometrické overovanie
V OC UNM sa realizuje systémom On Board Imaging (OBI) 1.5
2D verifikácia izocentra pomocou kostných štruktúr, kontrastných materiálov:
- koregistrácia automatická/manuálna
- kV rovinné rtg snímky v AP a LL projekcii
- digitálne zrekonštruované röntgenové snímky (DRR) z plánovacieho CT
3D verifikácia izocentra pomocou štruktúr mäkkého tkaniva, kostných štruktúr, kontrastných materiálov:
- koregistrácia automatická/manuálna
kV cone-beam CT (CBCT)
plánovacie pCT
Snímky - dostatočne veľké a dostatočne kontrastné na posudzovanie
okrajov kostných štruktúr/ štruktúr mäkkého tkaniva
- aspoň 3 najstabilnejšie anatomické štruktúry
- vyhnúť sa senzitívnym štruktúram (oči...)

## Slide 7
3D verifikácia – farebné rozlíšenie interfrakčných posunov – oblasť najväčších posunov..
Registrácia : plánovacie CT – zelené štruktúry
kV CBCT – červené štruktúry
Koregistrácia na oblasť C3, C4 – posun dolnej čeľuste v AP dorzálne a v SI kaudálne (rotácia).
Prehĺtací pohyb – posun štítnej chrupky, jazylky a jazyka kraniálne + čiastočné preklopenie epiglotis.

## Slide 8
3D verifikácia polohy izocentra – kV CBCT
polohová + anatomická interfrakčná variabilita pomocou kostných a mäkkotkanivových štruktúr
Časovo náročné online vyhodnocovanie.
Využitie pre offline vyhodnotenie zmien objemu
a tvaru mäkkotkanivových štruktúr.

## Slide 9
2D verifikácia polohy izocentra – kVkV – polohová variabilita – kostné štruktúry
registračný clipbox
kontúry CTV
Časovo nenáročné denné online vyhodnotenie posunov okrajov kostných štruktúr.
kontúry kostných štruktúr + clipbox

## Slide 10
frakcia | vrt [cm] | lng [cm] | lat [cm]
1 | 0 | -0,1 | -0,2
2 | -0,2 | 0,2 | 0
3 | -0,4 | 0 | 0
4 | -0,2 | 0 | -0,2
5 | -0,3 | 0,2 | -0,3
⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞
30 | -0,3 | 0 | 0
31 | -0,1 | 0 | 0
32 | -0,5 | -0,2 | -0,1
33 | -0,5 | 0 | 0,1
Mean | -0,21 | 0,04 | -0,03
SD | 0,16 | 0,13 | 0,10
PTV margin | 0,64 | 0,19 | 0,14
PTV margin = 2.5*mean + 0.7*SD
Chart: vrt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
vrt | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0 | -0.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.6 | 0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.5
vrt avg | -0.20909 | -0.20909
Chart: lng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
lng | -0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0
lng avg | 0.042424 | 0.042424
Chart: lat
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
lat | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1
lat avg | -0.027273 | -0.027273
Náhodná chyba – náhodné komponenty akejkoľvek chyby v každej frakcii ožarovania.
Systémová chyba – je súčasť každej odchýlky, ktorá sa vyskytuje v rovnakom smere pri každej frakcii v celom priebehu ožarovania.

## Slide 11
Prídavné dávky žiarenia z verifikácie polohy pacienta ( ČR SÚRO 2014):
Orgánové dávky (mGy) štítna žľaza slinné žľazy sliznica ústnej dutiny
------------------------------------------------------------------------------------------------------
kV CBCT OBI 1.4 2,6 1,5 1,6
2 kV OBI 1.4 0,8 0,4 0,2
2 MV PortalVision 123,0 123,0 116,0
MV CBCT Siemens Artiste 79,7 77,1 77,5

## Slide 12
Klinický protokol IGRT-ART zhubných nádorov hlavy a krku:
2D - kVkV verifikácia denne manuálnou/automatickou koregistráciou
- vyhodnocovanie polohovej odchýlky okrajov kostných štruktúr
minimálne v 3 oblastiach (hlava, horný krk C2, dolný krk C4,C5) so
zameraním na obl. prim. ložiska, MTS / pooperačného lôžka
označenie: clipbox / zakreslená kontúra okraja kosti / kontúra CTV
- posun okrajov štruktúr v AP, RL, SI, limit 3-6 mm s korekciou posunom stola
posun okrajov štruktúr v AP, RL, SI > 7 mm, prepolohovanie pacienta
- opätovný posun okrajov štruktúr v AP, RL, SI > 7 mm, prekreslenie izocentra
posun okrajov štruktúr v AP, RL, SI > 10 mm, nová imobilizácia
počas 19. – 20. frakcie reCT (nová maska) a adaptívne preplánovanie
- pri objemných TU od 2. týždňa kVCBCT týždenne – reCT, preplánovanie

## Slide 13
Predikčné faktory adaptívnej rádioterapie (ART) nádorov hlavy a krku:
zhubné nádory nosohltana
zhubné nádory orofaryngu s HPV pozit.
neoperované objemné TU/ pakety LU
objemné príušné žľazy
telesná hmotnosť pred liečbou ≥ 100 kg, BMI ≥25
rýchly pokles telesnej hmotnosti počas liečby žiarením
dlhšie prerušenie liečby žiarením
Adaptívne preplánovanie počas RT redukuje dávku v OARs a zlepšuje dávkovú distribúciu do TV.
Ren et al, Biomed Res Int, 2015
Načasovanie preplánovania sa odporúča 4. až 5. týždeň RT.
Yang et al, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2011
ART je indikovaná asi u 20 až 30% pacientov.
Gregoire et al, Lancet Oncol, 2012

## Slide 14
Zmena dávkovej distribúcie :
DVH pôvodného plánu a hybridného plánu (19. frakcia - reCT bez preplánovania).
Váha pred RT 96 kg
Pokles váhy o 9 kg
 | Mean dose (Gy) | D99% (near min) (Gy)
CTV 69,96 CTV 69,96 h | 70,150 71,439 | 68,28 67,37
CTV 59,94 CTV 59,94 h | 62,060 62,533 | 56,55 55,61
CTV 54 CTV 54 h | 56,505 57,992 | 53,00 53,57
CTV 54 ───
CTV59,4 ───
CTV69,96 ───

## Slide 15
Zmena dávkovej distribúcie :
DVH pôvodného plánu a hybridného plánu (19. frakcia - reCT bez preplánovania).
Mean Dose (Gy) Objem (cm³) Redukcia objemu (%)
Parotid R 28,760 36,14
reCT Parotid R 37,073 (∆8,3) 22,35 38,3 %
Parotid L 22,793 46,21
reCT Parotid L 27,837 (∆5,0) 28,94 37,4 %
Váha pred RT 96 kg
Pokles váhy o 9 kg
Parotid R ───
demParotid L ───

## Slide 16
Porovnanie :
- CT v demonštračnej polohe v 5-bodovej maske s posunom pliec nadol
- plánovacie CT – kontúry hlavíc ramenných kostí a CTV 54, CTV 60.
Pravá hlavica humeru - 7 mm
Ľavá hlavica humeru - 16 mm
DVH - zmena dávkovej distribúcie v TV bez preplánovania pôvodného plánu.
CTV54 ───
CTV60 ───
Pôvodný plán ───
Hybridný plán ------
 | Mean dose (Gy) | D99% (near min) (Gy)
CTV 54 | 55,268 | 52,98
CTV 54 h | 56,300 | 51,32
CTV 60 | 60,461 | 57,40
CTV 60 h | 62,087 | 55,49

## Slide 17
CT v demonštračnej polohe - plecia nadol - posun príušných slinných ž. dorzálne a kaudálne
DVH - zmena dávkovej distribúcie na oblasť príušných žliaz bez preplánovania pôvodného plánu.
Mean Dose (Gy)
Parotid R 19,709 demParotid R 25,376 (∆5,7)
Parotid L 30,149
demParotid L 35,781 (∆5,6)
Parotid R ───
demParotid R ───
Parotid L ───
demParotid L ───

## Slide 18
Ďakujem za pozornosť.
Plánovacie CT
kV CBCT
Väčší depresor jazyka
Zubná protéza
Extrakcia zubov až po pCT
Tracheostomická kanyla
XVI Protocols: Netherlands Cancer Institute The Netherlands, 2015